## Arkusz1
Nazwa i adres Wykonawcy: | [11 empty] | Załącznik nr 7
…....................................................
…....................................................
….................................................... |  |  |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Niniejszym, oferujemy realizację zamówienia publicznego na: Sukcesywne dostarczanie materiałów zużywalnych do mikrochirurgii oka do aparatu Associate 6700 oraz EVA 8000C0M5,
soczewek i preparatów do zabiegów okulistycznych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do mikrochirurgii oka do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi:
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy | Stawka VAT [%] | Termin dostawy (max. 3 dni robocze) | Termin płatności (min. 30 dni) | Wadium
Pakiet I - Materiały zużywalne do mikrochirurgii oka do aparatu Associate 6700 oraz EVA 8000COM05
1 | Kaseta aspiracyjna, jednodniowa z workiem i drenami irygacyjno-aspiracyjnymi, jednorazowego użycia do aparatu Associate 6700 | szt. | 4
2 | Kaseta aspiracyjna, jednodniowa z workiem i drenami irygacyjno-aspiracyjnymi, jednorazowego użycia do aparatu EVA 8000COM05 | szt. | 150
3 | Dren infuzyjny do podaży oleju silikonowego z kaniulą o dł. 6mm, sterylny, jednorazowego użytku | szt. | 20
4 | Dren irygacyjno-aspiracyjny do kasety jednodniowej, doapartau EVA 8000COM05 jednorazowego użytku, sterylny z PCV, w komplecie ze sterylnymi zatyczkami | szt. | 1000
5 | Dren do podaży powietrza ze zintegrowanym filtrem 0,20 mikrometra, do wymiany powietrza, dł. min. 1m, zakończony kolektorami typu Luer-lock | szt. | 10
6 | Głowica do fakoemulsyfikacji do aparatu Associate 6700 | szt. | 1
7 | Głowica do fakoemulsyfikacji do aparatu EVA 8000COM05 | szt. | 10
8 | Głowica bimanualna (irygacja, aspiracja) | szt. | 10
9 | Światłowód szerokokątny o wymiarach 23G/0,9mm, jednorazowego użytku | szt. | 30
10 | Filtr do podaży gazu, jednorazowego użytku | szt. | 300
11 | Retraktor tęczówkowy, sterylny, jednorazowego użytku (op. a’5 szt) | op. | 40
12 | Igła do głowicy fakoemulsyfikatora, śr. 0,9mm, wielorazowego użytku | szt. | 60
13 | Rękaw irygacyjny do igły do głowicy fakoemulsyfikatora, śr. 0,9mm | szt. | 60
14 | Komora testowa do fakoemulsyfikatora | szt. | 60
15 | Klucz do igieł o śr. 0,9mm, metalowy | szt. | 10
16 | Wielorazowy przewód do endodiatermii | szt. | 6
17 | Endodiatermia wielorazowa 23G/0,6mm | szt. | 6
18 | Wielorazowy przewód do diatermii pensetowej | szt. | 2
19 | Diatermia pensetowa zagięta | szt. | 2
20 | Sonda laserowa 23G zagięta kompatybilna z aparatem EVA 8000COM05 (op`a 6.szt) | op. | 10
21 | Witrektom pneumatyczny jednorazowego użytku 20G do aparatu Associate 6700 | szt. | 5
22 | Witrektom pneumatyczny jednorazowego użytku 23G do aparatu EVA 8000COM05 | szt. | 50
23 | Zestaw jednorazowego uzytku do podaży i usuwania oleju silikonowego (op a'5szt) | op. | 80
24 | Kaniula do usuwania oleju zakładana na trokar | szt. | 200
25 | Soczewka nagałkowa jednorazowa przeznaczona do wizualizacji centralnego ciała szklistego i dna oka (op. a' 5szt) | op. | 90
26 | Jednorazowy zestaw do witrektomii 23G składający się z następujących elementów: Konektor męsko/męski - 1 szt. Konektor żeńsko/żeński - 1 szt. Osłona sterylna na stolik mayo - 1 szt. Osłona sterylna na pilota - 1 szt. Osłona sterylna na ekran - 1 szt. Zestaw drenów do podawania powietrza - 1 szt. Zestaw drenów I/A - 1 szt. Kaseta jednorazowa - 1 szt. Światłowód 23G panoramiczny - 1 szt. Witrektom 23G 8000 cięć/min - 1 szt. Zestaw trokarów 23G z kaniulą infuzyjną - 1 szt. Pojemnik testowy - 1 szt. Worek odciekowy 0,5 L - 1 szt. Zestaw do wymuszonej infuzji - 1 szt. Mikropęseta Eckardt End-Gripping 23G– 1 szt. Sonda laserowa zagięta 23G – 1 szt. Sweaper z pyłkiem diamentowym 23G – 1 szt. Kaniula do podawania oleju 23G – 1 szt. Igła fletowa aktywna 23G - 1szt. | zest. | 570
27 | Jednorazowy zestaw do witrektomii 25G składający się z następujących elementów: Konektor męsko/męski - 1 szt. Konektor żeńsko/żeński - 1 szt. Osłona sterylna na stolik mayo - 1 szt. Osłona sterylna na pilota - 1 szt. Osłona sterylna na ekran - 1 szt. Zestaw drenów do podawania powietrza - 1 szt. Zestaw drenów I/A - 1 szt. Kaseta jednorazowa - 1 szt. Światłowód 25G wysuwany - 1 szt. Witrektom 25G 8000 cięć/min - 1 szt. Zestaw trokarów 25G z kaniulą infuzyjną - 1 szt. Pojemnik testowy - 1 szt. Worek odciekowy 0,5 L - 1 szt. Zestaw do wymuszonej infuzji - 1 szt. Mikropęseta Eckardt End-Gripping 25G – 1 szt. Sonda laserowa zagięta 25G – 1 szt. Sweaper z pyłkiem diamentowym – 1 szt. Kaniula do podawania oleju 25G – 1 szt. Igła fletowa aktywna 25G - 1szt. | zest. | 30
| Razem | [10 empty] | 20000
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na poszczególne pozycje w tym Pakiecie.
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy | Stawka VAT [%] | Termin dostawy (max. 3 dni robocze - poz. 1-37 / max. 8 tygodni - poz. 38) | Termin płatności (min. 30 dni) | Wadium
Pakiet II - Soczewki i preparaty do zabiegów okulistycznych
1 | a) Soczewki wewnątrzgałkowe jednoczęściowe, zwijalne, akrylowe, hydrofilne, asferyczne. Średnica optyczna: 6,00 mm (+/- 0,15mm); średnica całkowita: 12,50mm (+/- 0,20mm); współczynnik refrakcji: 1,46; angulacja: 0st.; uwodnienie 26%. Dwuwypukłe, filtr UV, transparentne. Dostępny dioptraż: od 0D do +35D. W zestawie cartridge i injector (jednorazowego użytku) | zest. | 2800 | [8 empty] | 2500
| b) Cartridge i injector (jednorazowego użytku) do soczewki określonej w pkt a) | szt. | 150
2 | Soczewki wewnątrzgałkowe jednoczęściowe wykonana z PMMA do wszczepu do komory tylnej, śr. optyczna: 5,5-7mm, dł. całkowita: 12-13,5mm, współczynnik refrakcji: 1,460-1,490, kąt angulacji: 0-10st., nadające się również do fiksacji skleralnej (do podszycia), dostępny dioptraż: od +0D do +30D (co 1,0 D) | szt. | 20 | [8 empty] | 20
3 | Soczewka wewnątrzgałkowa, trzyczęściowa, implantowana systemem implantacyjnym jednorazowym zwijalna, hydrofilna, uwodnienie 25%-26%, średnica optyczna 6,0mm, średnica całkowita 13,0mm, angulacja 5 stopni, zakres mocy od +4,0 do +30D co 0,5D, hapteny monofilamentowe zbudowane z PVDF. W zestawie jednorazowy zestaw do implantacji. | szt. | 30 | [8 empty] | 70
4 | Soczewka wewnątrzgałkowa 3-częściowa akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 1% lub akryżelowa wszczepiana do bruzdy rzęskowej, haptyki z PMMA, śr. optyczna 5,0-6,0 mm, dł. całkowita 12-13,5 mm, współczynnik refrakcji 1,440-1,550, dostępny dioptraż: od +6D do +30D (co 1,0D) | szt. | 60 | [8 empty] | 200
5 | Soczewka wewnątrzgałkowa toryczna, asferyczna, tylnokomorowa. Materiał akrylowy hydrofobowy o stopniu uwodnienia; 0.3%, optykadwuwypukła, średnica części optycznej 6mm, długość całkowita 13mm, angulacja części haptycznych 0 stopni, współczynnik refrakcji 1.55, lub więcej 2 markery do markowania oka -sterylne, wymagany zakres dostępnych mocy + 6 do +34 D jednorazowy kardridż do soczewki | szt. | 10 | [8 empty] | 90
6 | a) Soczewki wewnątrzgałkowe zwijalne wieloczęściowe akrylowe o właściwościach hydrofobowych, śr. optyczna 6mm, dł. całkowita 13,00mm, współczynnik refrakcji min 1.55, z filtrem UV, st. uwodnienia <0.5%, części haptyczne typu „C-mod”, angulacja 10st., dioptraż +6.0 do +30.0 co 0.5 D, ostra krawędź na całym obwodzie, sferyczny typ optyki z jednorazowym kartridżem. Możliwość implantacji do torebki i w bruzdę. | szt. | 50 | [8 empty] | 200
| b) Soczewki wewnątrzgałkowe zwijalne jednoczęściowe akrylowe o właściwościach hydrofobowych z filtrem światła niebieskiego. Rodzaj części optycznej - asymetryczny przedniodwuwypukły. Materiał części optycznej Hydrofobowy kopolimer akrylowo-metakrylowy, filtrujący promieniowanie ultrafioletowe i światło niebieskie i asferyczność - 0,2 pm (przednia powierzchnia). Przepuszczalność spektralna -10% przepuszczalność przy 403 nm (UV) dla soczewki +20,0 dioptrii. Ochrona przed promieniowaniem - blokada UV oraz filtr światła niebieskiego. Współczynnikrefrakcji-1,547. Moce optyczne +6,0 do +30,0 dioptrii (w odstępach co 0,5 dioptrii). Budowa części haptycznej „L-mod”. Materiał części haptycznej - Hydrofobowy kopolimer akrylowo -metakrylowy, filtrujący promieniowanie ultrafioletowe i światło niebieskie. Średnica części optycznej (mm)-6,0. Długość całkowita (mm)-13,0. Ukątowanie części haptycznej- 0°. Technologia aplikacji zautomatyzowana, wspomagana C02; system jednorazowy | szt. | 4
7 | a) Soczewki typu iris-claw przedniokomorowe, afakijne, wykonane z PMMA formowanego metodą prasowania, do fiksacji tęczówkowej. Z możliwością wyboru trzech różnych rozmiarów części optycznej i długości całkowitej soczewki w celu doboru do wielkości komory przedniej pacjenta: 1) Rozmiar 1 - dł. całkowita: 8,5mm, śr. części optycznej: 5,0mm, dostępny dioptraż: od +2,0 do +30,0D (co 1,0D, w tym od 14,5D do 24,5D (co 0,5D)); 2) Rozmiar 2 - dł. całkowita: 6,5mm, śr. części optycznej: 4,4mm, dostępny dioptraż: od +10,0 do +30,0D (co 0,5D); 3) Rozmiar 3 - dł. całkowita: 7,5mm, śr. części optycznej: 4,4mm, dostępny dioptraż: od +10,0 do +30,0D (co 0,5D) | szt. | 80 | [8 empty] | 700
| b) Igła do enklawacji (jednorazowego użytku) | szt. | 80
| c) Pęseta do implementacji soczewek typu iris-claw, wielorazowa | szt. | 2
8 | Hydrofilna soczewka wewnątrzgałkowa z przejściową stożkową powierzchnią toryczną z neutralną aberracją o średnicy części optycznej 6 mm z ostrą krawędzią 360° i długością całkowitą 12,5mm, hapteny podwójne zamknięte o angulacji 0°. Moce z zakresu 1-34 D (co 0,5) z korekcją cylindrów 1-10D (co 0,5) o indeksie refrakcji 1,46. Soczewka której sferyczny ekwiwalent mocy jak i korekcja cylindryczna jest stała nie zależnie od wielkości źrenicy. Do każdej soczewki dostarczany jednorazowy zestaw do implantacji tłokowo skrętny, który pozwala na implantację soczewki poprzez naciskanie lub śrubowy obrót tłoka. | szt. | 10 | [8 empty] | 100
9 | Jednoczęściowa soczewka zwijalna z asferyczną optyką, akrylową o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrami UV i światła niebieskiego z jednorazowym kardridgem do implantacji średnica części optycznej 6mm, długość całkowita 12-13mm, angulacji części haptycznej 0 stopni współczynnik refrakcji 1.55 lub więcej, wymagany zakres dostępnych mocy +6 do +30D | szt. | 10 | [8 empty] | 20
10 | Soczewka tylnokomorowa mocowana do twardówki harpunem T bez przyszywania, zwijalna, sterylna, akrylowa, pochłaniająca promieniowanie ultrafioletowe UV - współczynnik uwodnienia 25%, - zakres mocy -5.0 D do +35 D co 0,5 D - średnica części optyczne:j 6,5 mm (+ - 0,25 mm) - długość całkowita: 13,2 mm (+ - 0,25 mm) - współczynnik refrakcji: 1,461 (+- 2%) - angulacja: 10° - stała A : 118,5 - dwie części haptyczne zakończone harpunem T do mocowania w twardówce - wszczepiana za pomocą iniektora jednorazowego 2.2 mm lub 2.7 mm - iniektor w zestawie do soczewki | szt. | 30 | [8 empty] | 400
11 | Soczewki kontaktowe 0D (nagałkowe miękkie używane w celach terapeutycznych, średnica dowolna). (op. a'6 szt.) | op. | 12 | [8 empty] | 20
12 | Soczewka anirydalna z optyką. Stała A: 118.5. Głębokość komory AC: 4.9 mm. Optyka: 4,0 mm. Długość całkowita 13,75 mm. Średnica przesłony 9,0 mm. Cięcie rogówkowe 9,2 mmm. Zakres mocy 1,0-30,0 D co 0,5D (kolor niebieski, brązowy, zielony, czarny - do wyboru przez zamawiającego) | szt. | 6 | [8 empty] | 100
13 | Implant p/jaskrowy (typu XEN gel lub równoważny), stent żelowy implant jednarazowy, rurka o długości 6mm, średnica zewnętrzna 150µm i wewnętrzna 45µm | szt. | 20 | [8 empty] | 900
14 | Olej silikonowy 1000 wysoce oczyszczony, do tamponady wewnątrzgałkowej w okulistycznych zabiegach w tylnym segmencie oka, lepkość 1000 cst. (mPa/s), współczynnik refrakcji 1,405 (w temp. 24 st.C), ciężar właściwy 0,965g/ml (cm3) (w temp. 24 st.C), o parowalności mniejszej niż 0,1% (3 godziny w 175 st.C), o dystrybucji długości łańcuchów cząsteczkowych o odchyleniu standardowym długości łańcuchów mniejszym niż 0,02%, op. sterylne, strzykawka a'10ml. | szt. | 50 | [8 empty] | 50
15 | Olej silikonowy 5000 wysoce oczyszczony, do tamponady wewnątrzgałkowej w okulistycznych zabiegach w tylnym segmencie oka, lepkość 5000 cst. (mPa/s), współczynnik refrakcji 1,405 (w temp. 24 st.C), ciężar właściwy 0,965g/ml (cm3) (w temp. 24 st.C), o parowalności mniejszej niż 0,1% (3 godziny w 175 st.C), o dystrybucji długości łańcuchów cząsteczkowych o odchyleniu standardowym długości łańcuchów mniejszym niż 0,02%, op. sterylne, strzykawka a'10ml. | szt. | 400 | [8 empty] | 300
16 | Pefluorwodór dziesięciowęglowy (typu Eftiar) pierścieniowa struktura cząsteczki, lepkość 5,53mPas (w temp. 24-25st.C), ciężar właściwy 1,93g/cm3 (w temp. 20st.C), masa cząsteczkowa 462, współczynnik refrakcji 1,31 (w temp. 20st.C), temp. wrzenia 140-142st.C, op. a'7ml | szt. | 450 | [8 empty] | 500
17 | Preparat wiskoelastyczny hydroksypropylometyloceluloza do stosowania wewnątrzgałkowego, do przechowywania w temp. pokojowej, roztwór 20mg/1ml (op. strzykawka a'2ml wraz z igłą do podaży) | szt. | 3500 | [8 empty] | 700
18 | Preparat wiskoelastyczny z hialuronianem sodu 1-1,8%, do stosowania wewnątrzgałkowego, jałowa sól sodowa wysokooczyszczona, nie wywołująca odczynów zapalnych, amp. 0,5-1ml, roztwór 10-16mg/1ml w strzykawce, lepkość: 80.000-85.000 mP/s, do przechowywania w temp. pokojowej | szt. | 350 | [8 empty] | 100
19 | Oftalmiczny sterylny preparat wiskochirurgiczny, kohezyjny o stężeniu 10 mg/ml (1,0%) Hialuronianu sodu o masie cząsteczkowej 3,2 mln Da i lepkości 150 Pas uzyskiwany poprzez fermentację mikrobiologiczną. Objętość: 0,85 ml. Pakowany w ampułkostrzykawkę z kaniulą jednorazowego użytku 27G w sterylnym blistrze. | szt. | 45 | [8 empty] | 20
20 | Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15%, brillant blue G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikolu o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego, do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej. Op. ampułko-strzykawka a'0,5ml (op. a'5szt.) | op. | 200 | [8 empty] | 2500
21 | Roztwór błękitu trypanu o stężeniu substancji czynnej 0,06% (typu Vision blue), do barwienia torebki przedniej soczewki, op. strzykawka a'0,5ml (op. a' 10szt.) | op. | 60 | [8 empty] | 300
22 | Triamcynolonu acetonid w r-rze soli o ph 7,2, jałowy, op. fiolka 2ml | op. | 20 | [8 empty] | 60
23 | Zieleń indocyjaninowa - fiolka 25mg. proszek do rozcieńczenia 5mg/ml, op. 5 szt. | op. | 20 | [8 empty] | 80
24 | Ryboflawina - roztwór do crosslinkingu o stężenie 0,1%, pojemność 1,5 ml | szt. | 50 | [8 empty] | 300
25 | Pierścień dotorebkowy napinający wykonany z PMMA, z zewnętrzną blokadą tłoka, do wszczepu w przypadku podwichniętej zmętniałej soczewki umożliwiający wszczepianie soczewki sztucznej, umieszczony na injektorze jednorazowego użytku, wielość 10, 11, 12mm | szt. | 40 | [8 empty] | 100
26 | Zastawka Ahmed - implant (drenaż) do operacji jaskry (przewlekłych) wykonana z elastycznego silikonu. Silikonowy zawór z membraną z elastomeru. Szerokość: 13mm. Długość: 16mm. Długość rurki: 25mm. Powierzchnia zaworu: 184 mm kwadratowem. Wewnętrzna średnica rurki: 0.305mm. Zewnętrzna średnica rurki: 0.635mm | szt. | 10 | [8 empty] | 300
27 | Taśma okalająca silikonowa do odwarstwienia siatkówki, szer. 3,5mm, grub. 0,75mm, dł. 125mm (typu 92-09, style 41) (op. a'5szt.) | op. | 30 | [8 empty] | 100
28 | Gaz SF6 sterylny gaz do stosowania w mikrochirurgi oka, składający się z metalowego dozownika, op. metalowy pojemnik (sztywny-butelka) w pojemniku 75 ml | szt. | 45 | [8 empty] | 50
29 | Gaz śródoperacyjny C3F8 - sterylny gaz do stosowania w mikrochirurgii oka, o współczynniku ekspansji: 3,3, czasie ekspansji: 3 dni, czasie efektu terapeutycznego: 60 dni, stężeniu o małej ekspansji: 14-17%, stężeniu nieekspansyjnym: 12%, op. metalowy pojemnik (sztywny) z dozownikiem o pojemności 75ml | szt. | 20 | [8 empty] | 60
30 | Gaz śródoperacyjny C2F6 - sterylny gaz do stosowania w mikrochirurgii oka (heksafluoroetan), o współczynniku ekspansji: 4, czasie ekspansji: 1,5 dnia, czasie efektu terapeutycznego: 30 dni, stężeniu o małej ekspansji: 17-20%, stężeniu nieekspansyjnym: 16%, zestaw przeznaczony dla trzech pacjentów (możliwość użycia jednego pojemnika podczas trzech zabiegów), op. metalowy pojemnik (sztywny) z dozownikiem o pojemności 75ml. | szt. | 30 | [8 empty] | 100
31 | Mikrospongia (strzałki) do osuszania pola operacyjnego, sterylne, wysoka wchłanialność, płaski obszar umożliwiający precyzyjną aplikację na obszar cięcia (op. a' 100szt.) | op. | 10 | [8 empty] | 6
32 | Paski z fluoresceiną do diagnostyki zmian na rogówce (op. 100szt.) | op. | 2 | [8 empty] | 2
33 | Marker tkankowy z linijką sterylny, jednorazowego użytku, nie toksyczny, bezzapachowy, nie podrażniający spojówki i skóry | szt. | 10 | [8 empty] | 2
34 | Jednorazowe papierki do podbródków, rozstaw otworów 9cm (op. a'1000szt.) | op. | 2 | [8 empty] | 2
35 | Plomba silikonowa, szer. 5mm, dł. 80mm, ściecie 3,77mm (op. a' 5szt.) | op. | 1 | [8 empty] | 20
36 | Kolagenowy implant, biodegradowalny, niewymagający wcześniejszego przygotowania. Stosowany zamiast lub obok mitomycyny w operacjach jaskry do zmniejszenia bliznowacenia w miejscu przeprowadzanego zabiegu. Klasyczna trabekulektomia, niepenetrująca głęboka sklerektomia, w połączeniu z implantem drenażowym, stosowany na płatek pod spojówkę. Wielkość implantu: średnica 6 mm, wysokość 2 mm, możliwość przycięcia do pożądanego rozmiaru | szt. | 3 | [8 empty] | 30
37 | Klej tkankowy zbudowany z monomerów cyjanoakrylanu n-heksylu, śladowych stabilizatorów rodników i stabilizatorów anionowych, do użytku wewnętrznego, jałowy, bezbarwny, o niskiej lepkości, w postaci płynnej, syntetyczny, niezawierający komponentów pochodzenia ludziego lub zwierzęcego, posiadający działanie klejące i hemostatyczne, niewymagający wcześniejszego przygotowania. Opakowanie sterylne: fiol 0,5 ml wraz ze strzykawką i igłą domięśniową jednorazowego użytku, służącą do pobrania kleju. | szt. | 6 | [8 empty] | 30
38 | a) Soczewki zwijalne typu Bag In The Lens (BIL) o parametrach: Długość całkowita: 6.5 mm, 7.5 mm, 8.5 mm (do wyboru przez Zamawiającego) Optyka: 5.0 mm Zakres mocy soczewek (krok co 0.5 D): 10.0 - 30.0 D Standardowa moc soczewki: 23.0 D Stała A (optyczna): 118.2 Głębokość ACD (optyczna): 5.08 mm Materiał: akryl hydrofilny Uwodnienie: 28% Filtr: UV Indeks załamania: 1.46 | szt. | 100 | [8 empty] | 2000
| b) Pierścień kalibracyjny do implantacji soczewki określonej w pkt a), średnica 4.5 mm, 5 mm (do wyboru przez Zamawiającego) | szt. | 100
| c) Injektor do implantacji soczewki określonej w pkt a) | szt. | 100
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne pozycje w tym Pakiecie.
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy | Stawka VAT [%] | Termin dostawy (max. 3 dni robocze) | Termin płatności (min. 30 dni) | Wadium
Pakiet III - Inne materiały eksploatacyjne do mikrochirurgii oka
1 | Nóż do portu bocznego, prosty, typu MVR, rozm. 20G/0,9mm, posiadający obustronnie ostrzone gładkie krawędzie tnące, sterylny, jednorazowego użytku, długość części ostrej min. 3cm | szt. | 3700 | [8 empty] | 700
2 | Nóż typu Slit, jednorazowego użytku, zagięty, sterylny, do otwarcia komory przedniej oka, ostrze 2,8mm, długość części metalowej min. 3,5cm. Zapakowany w sterylnej sztywnej plastikowej osłonie. | szt. | 3500 | [8 empty] | 500
3 | Nóż typu crescent, jednorazowego użytku, zagięty, sterylny, do wytworzenia tunelu twardówkowego, ostrze 2,0-2,4 mm. | szt. | 60 | [8 empty] | 10
4 | Kaniula wygięta po łuku, do hydrodysekcji typu Helsinki, jednorazowego użytku, rozm. 27G, 0,4x22mm | szt. | 4000 | [8 empty] | 200
5 | Kaniula irygacyjno-aspiracyjna 23G jednorazowego użytku do ECCE | szt. | 2 | [8 empty] | 2
6 | Kaniula wygięta do podaży preparatów, jednorazowego użytku, rozm. 23 G, 0,6x22mm | szt. | 1000 | [8 empty] | 60
7 | Kaniula tępa jałowa jednorazowego użytku do endoirygacji/płukania dróg łzowych 0.5x25 | szt. | 1000 | [8 empty] | 70
8 | Soczewka przeznaczona do dużej witrektomii, neurotomii nerwu wzrokowego i wywoływania tylnych odłączeń ciała szklistego, samoutrzymująca się na oku. Wielorazowego użytku. Pole widzenia 30st. i powiększenie obrazu: 0,92x, możliwość poddawania soczewki sterylizacji parowej. | szt. | 2 | [8 empty] | 70
9 | Micropęseta 23G do błon ILM peeling, precyzyjnie chwytająca końcem prostym | szt. | 1 | [8 empty] | 7
10 | Pęseta do witrektomii typu Eckardt, 23G/0,6mm, wielorazowego użytku, posiadająca precyzyjnie łapiące końce, rękojeść w pozycji zmakniętej walcowata. Na rękojeści kod paskowy w celu identyfikacji narzędzia. Dł. całkowita: 152mm + 15mm, średnica: 6,2mm (+/- 0,5mm). W zestawie pojemnik do sterylizacji, adapter do płukania oraz osłonka ochronna | szt. | 2 | [8 empty] | 100
11 | Pęseta do zgięcia soczewki przed wprowadzeniem przez małe cięcie podczas fiksacji skleralnej | szt. | 1 | [8 empty] | 7
12 | Implant gałki ocznej do wypełniania oczodołu po enukleacji (wyłuszczeniu), wykonany z porowatego polietylenu, średnia porowatość implantu 250-500µm, kształt owalny o śr. 18mm | szt. | 2 | [8 empty] | 20
13 | Testy Schirmera do określania stopnia podstawowego i odruchowego wydzielania łez (op. 100 szt.) | op. | 2 | [8 empty] | 2
14 | Światłowód żyrandolowy typu Eckard, podwójny, 27G, w zestawie igła rozprowadzająca, (op. 6 szt.) | op. | 60 | [8 empty] | 1800
15 | Jednorazowy jałowy światłowód żyrandolowy 27G/0.4mm o pojedyńczym włóknie z gumką do ustalania dystansu. W zestawie z igłą prowadzącą ułatwiającą zamocowanie, op. 6 szt. | op. | 25 | [8 empty] | 600
16 | Światłowód żyrandolowy dotrokarowy o pojedyńczym włóknie ze specjalnym poliamidowym zgrubieniem przystosowany do fiksacji w trokarach 25G/0.5mm. Światłowód z możliwością zmiany długości końcówki oświetlającej. | szt. | 40 | [8 empty] | 300
17 | Zestaw narzędzi wielorazowego użytku do implantacji soczewek przednio komorowych afakijnych do fiksacji tęczówkowej - w skład zestawu wchodzą: penseta do enklawacji soczewki - 1 szt, penseta do przytrzymania soczewki - 1 szt, manipulator - 1 szt, tacka do sterylizacji - 1 szt) | zest. | 1 | [8 empty] | 90
18 | Pierścień rozszerzający źrenicę w trakcie operacji okulistycznych, średnica 7mm, jednorazowego użytku, sterylnie zapakowany; materiał polipropylen kształt kwadrat z pętlami w kątach do założenia na tęczówce, w komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usunięcia pierścienia z jednego portu operacyjnego. | szt. | 5 | [8 empty] | 30
19 | Wysuwana igła 41G do iniekcji podsiatkówkowej z wężykiem zakończonym konektorem Luer Lock umożliwiającym podłączenie strzykawki i podanie płynu. Narzędzie w rozmiarze 23G/0,6mm | szt. | 10 | [8 empty] | 30
20 | Pojedyńczy sterylny trokar w rozmiarze 25G/0.5mm w systemie onestep wyposażony w ostrą prowadnicę, zaworek oraz rękojeść z podziałką milimetrową | szt. | 50 | [8 empty] | 200
21 | Płaska sonda do siatkówki 2x4mm do aparatu CRYO-S Classic wraz z przewodem łączacym sondę z aparatem. | zest. | 10 | [8 empty] | 400
22 | Jednorazowy, sterylny zestaw do wykonania zabiegu UCP (Ultrasound Ciliary Plasty) - sześcio lub ośmiostrefowy przetwornik piezoelektryczny - przeźroczysty, biokompatybilny konus pozycjonujący wykonany z PMMA - dostępne rozmiary: 11, 12 i 13 mm | op. | 50 | [8 empty] | 1100
23 | Jałowa jednorazowa osłona filtra HEPA kompatybilna z mobilnym nawiewem laminarnym Operio Mobile, zawierająca kod kreskowy w celu identyfikacji na dolnym panelu oraz boczne zabezpieczenie kurtyny z folii. Kontrolna naklejka z nr serii i terminem przydatności na opakowaniu. | szt. | 50 | [8 empty] | 100
24 | Jednorazowy, jałowy cauter niskotemperaturowy z wąską końcówką, temperatura max 700 st. F (371 st. C), dł. całkowita 125mm, część robocza 16mm zakończona delikatnym grotem o dł. 8mm zwężającym się do szerokości 1mm na odcinku 3mm od końca | szt. | 20 | [8 empty] | 30
25 | Pojedynczy sterylny trokar w rozmiarze 23G/0,6mm w systemie onestep wyposażony w ostrą prowadnicę, zaworek oraz rękojeść z podziałką milimetrową | szt. | 150 | [8 empty] | 700
26 | Rękojeść endodiatermii 20G/0.9mm, prosta, ostra końcówka, wielorazowa | szt. | 2 | [8 empty] | 40
27 | Sonda do lasera jaskrowego kompatybilna z urządzeniem CYCLOG6 IRIDEX. Do leczenia wiązką przerywaną/pulsacyjną o wartości 31,3% wiązki ciągłej dł. fali 810nm. jednorazowa i sterylna; światłowód obudowany umożliwiający płynny ruch po gałce ocznej; oznaczenie orientacyjne względem rąbka rogówki na końcówce sondy kanału dla żelu wiskoelastycznego; końcówka profilowana do budowy gałki ocznej | szt. | 25 | [8 empty] | 500
28 | Sonda do lasera jaskrowego z podświetleniem kompatybilna z laserem CYCLOG6IRIDEX, do leczenia wiązką ciągłą dł. fali 810nm; wyposażona w podświetlenie, iluminację służąca do lokalizacji ciała rzęskowego, końcówka profilowana do budowy gałki ocznej; jednorazowa i sterylna | szt. | 25 | [8 empty] | 500
29 | Kaniula typu lacrimal zakrzywiona 26G x 1 1/4" (042 x 32mm) końcówka z okrągłym otworem typu Rycroft, op. 10szt | op. | 1500 | [8 empty] | 1200
30 | Pojemnik przetrzymujący rogówkę podczas przeszczepu - Sztuczna przednia komora przeznaczona do stabilnego przechowywania 14-18 mm średnicy obręcz twardówki i do preparowania rogówki dawcy od strony nabłonka, posiadająca dwa porty z klamerkami zaciskowymi do infuzji wiskoelastyku, płynu BSS lub powietrza, komora w kolorze jasnoniebieskim stanowiąca kontrastujące tło dla lepszej wizualizacji rogówki, sterylna, jednorazowego użytku. | szt. | 60 | [8 empty] | 1300
31 | Trepan próżniowy do rogówki biorcy, posiadający 360 stopniową komorę próżniową ssącą podzieloną na 16 części, komora połączona ze strzykawką aspiracyjną 5 ml ze sprężynką, krzyżowy znacznik centralnego punktu na rogówce. Precyzyjny mechanizm rotacyjny pozwala na każdorazowe pogłębienie cięcia o 0,25 mm przy wykonaniu obrotu o 360°. Płynna regulacja głębokości ·cięcia. Do każdego kompletu dołączony: sterylny marker, komplet jedno razowy. Zakres rozmiarów od 6,0 mm do 9,0 mm średnicy. | szt. | 60 | [8 empty] | 200
32 | Punch próżniowy dla dawcy rogówkowy, umożliwiający trepanowanie z płatka rogówkowo-twardówkowego od strony śródbłonka, dwuczęściowy, 4-stalowe prowadnice umożliwiające poprawny kierunek trepanowania. Podstawa próżniowa wykonana z tworzywa sztucznego, posiadająca 7 otworów ssących (1 otwór centralny i 6 otworów paracentralnych) połączona ze strzykawką 5 ml ze sprężynką. Trepan osadzony w pokrywie z tworzywa sztucznego, posiadającej jedno centralne okienko wizjera służące do kontrolowania płatka rogówki. Do każdego kompletu dołączony jeden sterylny marker, komplet j ech1orazowy, średnica: zakres od 6,00 mm do 9,5 mm. | szt. | 60 | [8 empty] | 100
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne pozycje w tym Pakiecie.
................................, dnia..............................