Załącznik nr 2

(po modyfikacji z dnia 09.04.2021r.)

Opis przedmiotu zamówienia

Materiały jednorazowego użytku kompatybilne z aparatem MULTIFILTRATE BASIC typ 7 MUG 3020 firmy Fresenius Medical Care, będącym na wyposażeniu Zamawiającego:

Poz. 1 - Strzykawka 50 ml z gumowym tłokiem.

Poz. 2 - Zestaw do plazmaferezy leczniczej składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów:

- plazmafiltra z plazmasulfonową błoną o powierzchni dyfuzyjnej 0,6 m2,

- kasety integrującej dreny krwi z drenem filtracyjnym wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu,

- drenu substytucyjnego, z przyłączami wlotowymi typu Luer Lock z podłączoną igłą typu „spike”, dwoma zbiornikami podgrzewacza i przyłączem wylotowym typu Luer (męski),

- worka na filtrat 10 l z zaworem spustowym,

- kompletu łączników.

Poz. 3 – Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych, pakowanych osobno elementów:

- kasety integrującej 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu, roztworu wapnia, z przyłączami kompatybilnymi do oferowanych worków z roztworami,

- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2,

- drenu dializatu.

Poz. 4 - Rozdzielacz 2x4, umożliwiający podłączenie 4 worków płynu do hemofiltracji z drenem substytutu.

Materiały jednorazowego użytku kompatybilne z aparatem MULTIFILTRATE PRO M205001 firmy Fresenius Medical Care, będącym na wyposażeniu Zamawiającego:

Poz. 5 - Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową, składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów:

- zmodyfikowanej kasety integrującej 6 drenów: dostępu, zwrotu, filtratu, dializatu, cytrynianu, wapnia, z przyłączami kompatybilnymi do oferowanych worków z roztworami;

- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2.

Poz. 6 - Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową, składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów:

- zmodyfikowanej kasety integrującej 7 drenów: dostępu, zwrotu, filtratu, dializatu, substytutu, cytrynianu, wapnia, z przyłączami kompatybilnymi do oferowanych worków z roztworami;

- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2.

Poz. 7 - Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową do leczenia wstrząsu septycznego, składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów:

- zmodyfikowanej kasety integrującej 6 drenów: dostępu, zwrotu, filtratu, dializatu, cytrynianu, wapnia, z przyłączami kompatybilnymi do oferowanych worków z roztworami;

- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 o punkcie odcięcia 40 kD.

Poz. 8 - Zestaw do plazmaferezy leczniczej składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów:

- plazmafiltra o punkcie odcięcia 2 MDa i powierzchni dyfuzyjnej 0,6 m2,

- kasety integrującej dreny krwi, filtratu oraz substytucji osocza(albumin) z czterema portami wlotowymi, dwoma zbiornikami podgrzewacza i przyłączem wylotowym typu Luer (męski) wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu.

Poz. 9 - Worek na filtrat o pojemności 10 l z zaworem spustowym.

Poz. 10 - Kolec - igła plastikowa typu „spike” o długości 72 mm (op. a’100 szt.).

Poz. 11 - Płyn substytucyjny do hemofiltracji - roztwór buforowany wodorowęglanami i glukozą o stężeniu fizjologicznym 5,55 mmol/l o składzie:

- potas 0 lub 2 lub 3 lub 4 mmol/l;

- chlorki 109 lub 111 lub 112 lub 113 mmol/l;

- sód 140 mmol/l;

- wapń 1,5 mmol/l;

- magnez 0,5 mmol/l;

- wodorowęglan 35 mmol/l.

Opakowanie: worek dwukomorowy zapakowany szczelnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza – poj. 5 l. Worek musi posiadać dwa porty do pobierania płynu (wylotowe):

- typu Luer Lock;

- typu Safe Lock (kolor: niebieski)

oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu.

Poz. 12 - Płyn dializacyjny bezwapniowy - roztwór buforowany wodorowęglanami i glukozą o stężeniu fizjologicznym 5,55 mmol/l do terapii z antykoagulacją cytrynianową o składzie:

- potas 2 lub 4 mmol/l;

- sód 133 mmol/l;

- wapń 0 mmol/l (bezwapniowy);

- magnez 0,75 lub 1,00 mmol/l;

- fosforany 0 lub 1,25 mmol/l;

- wodorowęglan 20 mmol/l;

Opakowanie: worek dwukomorowy zapakowany szczelnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza – poj. 5 l. Worek musi posiadać dwa porty do pobierania płynu (wylotowe):

- typu Luer Lock;

- typu Safe Lock (kolor: żółty)

oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu.

Poz. 13 – Antykoagulant cytrynianowy – 4% cytrynian sodu (136 mmol/l). Opakowanie: worek jednokomorowy zapakowany szczelnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza – poj. 1,5 l. Worek musi posiadać port do pobierania płynu typu Secu Nect (kolor: zielony).

Poz. 14 – Cewnik dializacyjny silikonowy 11,5 Fr w zestawie do implementacji - dwukanałowy silikonowy cewnik do hemofiltracji/hemodializy o średnicy 11,5 Fr z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym o długościach: 15 cm, 20 cm, 24 cm.

Poz. 15 – Cewnik dializacyjny silikonowy 13,5 Fr w zestawie do implementacji - dwukanałowy silikonowy cewnik do hemofiltracji/hemodializy o średnicy 13,5 Fr z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym o długościach: 15 cm, 20 cm, 24 cm.

Poz. 16 – Cewnik dializacyjny silikonowy 13,5 Fr w zestawie do implementacji - dwukanałowy silikonowy cewnik do hemofiltracji/hemodializy o średnicy 13,5 Fr z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym o długościach: 28 cm, 35 cm.

Poz. 17 – Roztwór dwuwodnego chlorku wapnia o stężeniu 100 mmol/l. Opakowanie: worek jednokomorowy zapakowany szczelnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza – poj. 1,5 l. Worek musi posiadać port do pobierania płynu typu Secu Nect (kolor: biały).

Poz. 18 – Cewniki czasowe, współosiowe 15,5 Fr o długościach 15 cm, 20cm, 24 cm w zestawach do implementacji.

Poz. 19 – Jałowy wyrób medyczny przeznaczony do eliminacji CO2 z krwi pacjenta, stosowany pozaustrojowo w trakcie CRRT o powierzchni min. 1,30 m2.

Poz. 20 – Łącznik Y umożliwiający jednoczesne podłączenie dwóch worków na filtrat.